附件三：

一次性使用输卵管造影导管采购需求及参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管，注入色素液或造影剂来评估输卵管的通畅性，并进行注液疏通操作，可以用于输卵管造影、输卵管通液治疗。 |
| 2 | 疏通治疗导管材质：管体为三层结构设计，内外层为PEBAX材质，中间层为交叉编织的不锈钢金属丝网，满足手术操作中的扭控性。 |
| 3 | 显影性：X光下，疏通治疗导管可显影。 |
| 4 | 配置：疏通治疗导管具有F5、F5.5、F6、F7的配置。 |
| 5 | 密封性：疏通治疗导管与基座连接处密封，能承受60kPa的气压持续30s，无泄漏。 |
| 6 | 连接牢固度：疏通治疗导管各连接处应能承受7N的轴向静拉力，持续10s，不断裂。 |
| 7 | 通畅性：疏通治疗导管应通畅，流量≥2ml/min。 |
| 8 | 产品包括疏通治疗导管，导引导管，基座。 |
| 9 | 产品经环氧乙烷灭菌。 |
| 10 | 导丝长度：≥150cm（可单独配置） |
| 11 | 导丝直径：0.035"（0.89mm）。 |
| 12 | 灭菌包装。 |