## Sheet1
附件1：功能需求调研表
序号 | 需求科室 | 医疗设备名称 | 数量 | 单位 | 设备功能需求或主要参数
1 | 急诊科 | 进口高清电子胃肠镜及配套设施 | 1 | 套 | 一.设备需求：电子影像处理器（一台），高清电子胃镜、肠镜各2条，内镜洗消配套设施 1.主机光源一体化设计； 2.具有DVI信号输出方式，HD信号输出1080P； 3.影像处理器采用液晶屏触摸式操控； 4.具有i-scan功能(SE/CE/TE)； 自动白平衡、多档颜色调节功能；具有冻结功能； 5.具有3种的测光模式选择功能：自动测光、峰值测光、平均测光； 6.可兼容同一品牌电子胃镜、电子肠镜、十二指肠镜等； 7.机身前、后具备标准USB接口不少于4组。主机通过USB可直接存储动态视频及静态图片； 8.高清电子胃肠镜具备放大、染色功能； 二.应用场景 主要运用于临床胃肠镜镜下检查、诊断及治疗。
2 |  | 氩气高频电刀 | 1 | 套 | 1.用于消化内镜手术过程中，对人体组织进行切割、凝血； 2.具备单极电凝、单极电切、氩气喷凝等功能； 3.输出方式：间歇性输出。含单极手控输出、单极脚控输出等2种输出方式； 4.具备开机自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能； 5.内置 APC 、 EMR 、 ESD 三种术式程序，可一键选择，无需手动调整参数； 6.具有氩气冲洗功能； 7.氩气模块与内镜刀模块可使用联机信号线相连接；
3 | 内科 | 床旁肺功能检测仪 | 1 | 台 | 1.用于医疗机构对肺功能进行检测(成人）； 2.具有用力肺活量(FVC)、呼气峰值流量(PEF)、1秒用力呼气容积（FEV1)等检测功能； 3.FEV1/FVC比值：能自动进行计算并对比正常值； 4.界面采用触控屏设计，具有实时语音提示（如“请用力呼气”）； 5.能开机自动校准； 6.能对接医院的HIS系统；
4 | 麻手科 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 套 | 适用于对温热较敏感的医疗器械、重复使用的手术器械、管腔类高精密的医疗器械的灭菌处理。
5 | 检验科 | 进口全自动毛细管电泳仪（新生地贫） | 1 | 台 | 1.方法学：全自动毛细管区带电泳法； 2.检测项目：新生儿血红蛋白； 3.检测样本：新生儿干血斑； 4.检测速度：血红蛋白≥70测试/小时，单次进样量≥750个，并可持续进样； 5.蛋白分析能力：电泳后能将HbH、Hb Bart’s、HbA、HbF、HbS、HbD、HbG、HbE、HbA2、HbC带清晰的分离开并定量，无需做碱性和酸性两次电泳，图谱清晰，标注明确，便于解读； 6.α地贫检测：能够清晰、准确检测α地贫出现的Hb Bart’s微弱异常条带。 7.存储信息10万以上病人结果；
6 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | 5 | 台 | 一、主要用于早产儿或病弱儿的培养成长。 二、软硬件配置需求： 1.配有输液架、托盘； 2.控制仪：具有箱温控制模式，＞37℃温度跨越模式的可选功能，用于热量输出的自动控制； 3.婴儿舱：包括恒温罩、婴儿床等，婴儿床可进行倾斜调节。婴儿承重量≤10Kg； 4.具有双面黄疸治疗装置，用于患者胆红素的光照治疗，配置LED灯； 三、应用场景： 1.应用早产儿，维持体温，执行保护性隔离； 2.体弱病儿的温湿度支持； 3.患者胆红素的光照治疗；
7 |  | 新生儿专用监护仪 | 5 | 台 | 1.用于对患者的一个或多个生理参数进行测量和监护，常见的生理参数有：心电、心率、脉搏率、无创脉搏血氧饱和度、血压、呼吸等； 2.配置要求：呼吸、心率、血压、指脉氧模块及心电导联线、小儿袖带、血氧探头；
8 | 产科 | 心电监护仪（成人） | 5 | 台 | 1.用于心电（ECG）（含ST、QT/QTc、心律失常、5导联心电静息分析）、 脉搏血氧饱和度（SpO2）、呼吸（RESP）、脉率（PR）、无创血压（NIBP）、 （含脉搏压变异度）信息监护； 2.可以显示、回顾、 存储和打印；
9 | 妇科 | 盆底彩色超声诊断评估系统 | 1 | 台 | 1.用于盆底影像学+肌电联合筛查，精准判断患者盆底疾病成因及各阶段恢复情况。 2.彩色液晶显示器；彩色液晶触摸操作面板； 3.具有二维灰阶成像单元、基波/谐波成像单元与彩色多普勒成像单元，M型成像单元、频谱多普勒成像单元与3D/4D成像单元 4.设备可实时宽景成像，空间复合成像，二维/彩色双实时对比成像，支持二维、频谱模式下一键自动优化； 5.设备具有盆底智能模块：前盆腔或者全盆腔智能测量，肛提肌裂孔智能测量，肛提肌TUI断层自动定位；
10 |  | 盆底磁刺激仪 | 1 | 台 | 1.用于因神经源性问题引起的盆底功能障碍性疾病治疗； 2.磁刺激强度≥7T； 3.磁刺激主机、座椅采用一体式设计； 4.内置MEP模块； 5.运动诱发电位分辨率≤0.2μV； 6.运动诱发电位采样率≥4000Hz；
11 |  | 高频评估治疗仪 | 1 | 台 | 1.用于盆底筋膜、韧带层面，解决深层盆底问题和女性私密内环境改善、外阴干瘪萎缩； 2.彩色液晶触摸屏； 3.功率范围：1-45W可调，输出功率调节步进≤1W,非档位调节； 4.温度范围：38-48℃。高温报警并自动关停，治疗手柄具有实时温度展示功能； 5.内置固定方案，实现智能化治疗路径，自动化标准执行； 6.治疗计时显示：自动识别治疗过程并连续累计时间，显示总治疗时间及剩余治疗时间；
12 |  | 射频理疗仪 | 1 | 台 | 1.用于绝经期镇痛、减脂塑形； 2.彩色液晶触摸屏； 3.治疗时间：0-60分钟可调，步进1分钟； 4.治疗频率工作模式：单频率模式，多频率自动交替模式； 5.治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别； 6.不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道；
13 |  | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 1.用于盆底功能障碍性疾病治疗； 2.主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道； 3.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便； 4.具备盆底表面肌电标准评估功能； 5.系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分； 6.有多种肌肉功能评估方案和康复方案，并具备方案贴片示意图。
14 | 心理科 | 生物反馈治疗仪 （1托4） | 1 | 台 | 1.适用于焦虑症，神经精神心理疾病的生物反馈治疗； 2.传感器与主机或控制端采用无线连接； 3.可对患者生理信号（脑电波、表面肌电或者心率变异性等）进行团体测试； 4.≥4个物理通道一体化信号处理器; 5.有人脸识别功能；
15 | 体检中心 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 1.能满足儿童、成人使用需求。 2.用于测量人体身高、体重、体质指数，及通过BIA法测量出体脂肪率、内脏脂肪等级、基础代谢、非脂肪量（肌肉量、骨量、体水分率）等。
16 |  | 骨密度检测仪 | 1 | 台 | 用于脊柱、髋部骨密度和骨矿物质等含量的评估。